# WCC4SM V0.6.2 软件使用说明书

文档版本：V1.0

软件版本：WCC4SM V0.6.2

编制日期：2026-08-04

## 1. 软件用途

WCC4SM 用于线光谱峰参数分析和光谱仪波长重新校准。软件可以从测量光谱中

检测并确认谱峰，将其与参考波长配对，拟合波长定标方程，检查残差和模型稳定

性，应用模型生成波长轴，并保存完整工作会话。

本软件不会替代操作者对峰形、参考谱线来源和设备像素模式的判断。错误的像素

模式或错误配对即使得到较小拟合残差，也可能产生错误的定标方程。

## 2. 启动前准备

### 2.1 环境

• MATLAB R2022a 或更高版本。

• Signal Processing Toolbox，用于 findpeaks。

• 将软件包完整复制到本机可写目录。

• MATLAB Current Folder 设置为软件包根目录。

启动：

WCC4SM_V0_6_2

### 2.2 建议准备的文件

• 测量光谱 CSV。

• 与测量条件一致的暗光谱 CSV（如有）。

• 参考谱线主库或内置参考集。

• 参考线选择模式文件（如有）。

• 仪器编号、型号、操作者、测量时间和参考数据来源信息。

### 2.3 结果目录

建议每次实验使用独立结果目录，例如：

WCC4SM_Results/
└─ 2026-08-04_instrument-A/
   ├─ session/
   ├─ model/
   ├─ peak-data/
   └─ notes/

项目根目录的 result/ 不上传 GitHub，用户仍需自行备份实验结果。

## 3. 界面概览

顶部区域提供图形弹出、会话保存/加载和当前状态提示。

左侧页签：

• Data & Display：数据解释、像素模式、预处理和显示。

• Peak Detection：全谱检测与单峰分析参数。

• Current Peak：当前峰参数和确认操作。

• Reference Lines：参考谱线管理。

中央页签显示峰分析、配对、拟合残差、LOO、模型比较和校准后性能图。

右侧页签提供峰列表、已确认数据集、峰线配对和最终模型操作。

## 4. 选择输入解释

加载两列文件前，在 Two-column X 选择第一列含义：

• Wavelength (nm)：第一列是已有波长值。WCC4SM 仍建立独立的一基像素序列

用于重新定标。

• Pixel index：第一列是像素相关输入坐标。

文件第一列必须严格递增。含非有限坐标或信号的行会被过滤；有效样本少于 3

个时拒绝加载。

## 5. 选择像素序列模式

这是定标前必须确认的设置。

### 5.1 Full detector sequence

选择场景：未定标设备输出整个探测器阵列，例如完整的 1–2048 像素。

含义：定标方程中的像素 1 是完整探测器序列第一点。

### 5.2 Valid-pixel sequence

选择场景：设备固件只输出裁剪后的有效区域，例如输出 1943 个有效样本。

含义：定标方程中的像素 1 是有效输出序列第一点，而不一定是物理探测器第一

像素。

### 5.3 注意事项

• 两种模式都从 1 开始，但不能互换。

• 必须在加载光谱前确认模式。

• 加载后修改模式会清除现有配对和模型，防止错误复用。

• 新模型会记录模式和数据范围。

• 应用显式模式不同的模型时，软件会拒绝操作。

## 6. 加载光谱与暗光谱

1. 在 Data & Display 选择输入解释和像素模式。

2. 点击 Load spectrum CSV。

3. 检查顶部状态中的样本数和主光谱图。

4. 如有暗光谱，点击 Load dark spectrum。

5. 没有暗光谱时，可设置 Manual baseline。

6. 根据需要选择是否将负值设为零。

暗光谱必须与测量光谱样本数及坐标对齐。加载暗光谱后人工常数基线自动禁用；

点击 Clear dark 可恢复人工基线模式。

预处理设置变化会清除旧峰检测和定标状态，需要重新检测。

## 7. 设置显示

Display signal 可选择：

• Corrected AD counts

• Normalized

• Raw AD counts

Y scale 可选择 Linear 或 Log。对数显示会隐藏非正值，但不会修改底层数据。

X Axis 在 Pixel 与 Wavelength 之间切换。只有应用有效定标模型后才可显示校准

波长轴。切换时软件自动重新适配横轴范围。

## 8. 全谱峰检测

在 Peak Detection 设置：

• Search normalized signal

• Min peak height

• Min prominence

• Min distance (px)

• Min width (px)

• Max width (px)

设置完成后点击 CONFIRM & DETECT ALL PEAKS。修改检测参数不会自动重跑，必须

再次点击按钮。

检测结果显示在 Peak List 和主光谱图。检测到的峰默认尚未确认，不能直接视为

最终校准点。

## 9. 弱峰子窗口搜索

当全谱归一化掩盖弱峰时：

1. 先完成全谱检测。

2. 在 Data & Display 点击 OPEN SUBWINDOW SEARCH。

3. 输入 Start pixel 和 End pixel。

4. 主光谱图出现两条起止虚线；修改数值后旧线被替换。

5. 设置子窗专用的高度、突出度、距离和宽度。

6. 点击 DETECT CANDIDATES IN WINDOW。

7. 在 Candidate 下拉框逐一查看候选。

8. 点击 ADD SELECTED CANDIDATE TO PEAK LIST。

9. 返回正常单峰分析并人工确认。

子窗搜索只生成候选，不自动写入已确认峰数据。关闭子窗后辅助线自动消失。

## 10. 分析和确认单峰

1. 在 Peak List 选择峰。

2. 在 Current Peak 检查局部峰图和警告。

3. 设置 Left pixels、Right pixels、Interpolation 和 Factor。

4. 点击 Analyze / Refresh。

5. 检查直接峰、插值峰、FWHM 中心、质心、FWHM 和 ERW。

6. 确认峰窗完整且基线合理后，点击 CONFIRM PEAK PARAMETERS。

7. 使用 CONFIRM & NEXT 可连续审核。

改变峰窗或插值设置后，原确认会失效，需要重新确认。明显混叠、截断或不适合

定标的峰可在 Peak List 中排除。

BATCH PRE-ANALYSIS 仅用于预览，不替代逐峰人工确认。

## 11. 管理参考谱线

在 Reference Lines 可选择：

• Basic 21

• Paper 24

• NIM Certificate 34

• External / User

点击 Load reference master file 可载入 .lit、.txt 或 .csv。文件选择窗口

默认打开软件目录下的 reference_data；正式主库、选择模式和元数据保存在该目录，

示例库保存在 reference_data/examples。外部参考数据至少需要波长列，可包含强度和级次。

参考线可启用或禁用。选择模式只控制主库中哪些线参与当前分析，不应复制或

替代主参考库的溯源信息。

使用 Import selection mode 和 Export selection mode 保存选择状态。

## 12. 建立峰—参考线配对

1. 打开中央 Wavelength Matching 页。

2. 设置像素窗口和参考波长窗口。

3. 选择一个已确认测量峰。

4. 在参考表选择参考线。

5. 点击 Pair peak with selected reference line。

6. 建立约 6 个覆盖波段的可靠人工锚点。

7. 点击 Update model 建立初始模型。

8. 调整 Match tolerance 和 Lock confidence。

9. 点击 Auto extend。

10. 审查自动配对，必要时移除或锁定。

配对必须保持像素和参考波长顺序一致。不要只依据残差接受物理上可疑的配对。

## 13. 拟合最终模型

在 Calibration Fit：

1. 选择 Peak position 方法。

2. 选择 Polynomial degree（1–6）。

3. 确保有效点数至少为 degree + 2。

4. 点击 FIT CALIBRATION MODEL。

结果区域显示：

• 像素模式

• 数据像素域

• 实际定标点域

• 阶数与点数

• 方程和归一化系数

• RMS 和最大绝对残差

## 14. 审查残差、LOO 和模型比较

Calibration Fit & Residuals 显示拟合曲线、残差趋势和直方图。

Model Validation 显示：

• LOO prediction residual

• 删除单点后的最大定标曲线变化

• 峰形辅助指标和异常标记

Model Comparison 可比较每次拟合快照，包括像素模式、像素域、阶数、RMS、LOO

和方程。推荐综合考察：

• 残差是否存在系统趋势。

• LOO 是否明显大于拟合残差。

• 个别点是否具有异常高的删除影响。

• 模型阶数是否与点数和物理平滑性相称。

## 15. 应用模型

在 Model Comparison 选择模型后点击 Apply selected model，或点击

Apply current final model。

软件会检查：

• 模型结构和系数。

• 像素模式是否匹配。

• 生成波长是否有限且严格递增。

• 是否有数据位于定标点范围之外。

如存在外推，软件显示比例并要求确认。应用成功后 Applied model 状态明确显示

模型名、像素模式、像素域、阶数和波长范围。

## 16. 校准后性能

点击 PLOT CALIBRATED PERFORMANCE，查看：

• 光谱分辨率随波长变化。

• 波长域 FWHM 与 ERW 关系。

• FWHM 分布。

• 相邻像素波长间隔。

非线性模型下，FWHM 使用左右半高点分别换算，不应把单点色散乘以像素宽度

作为唯一结果。

## 17. 导出数据和模型

### 17.1 峰数据

Export Peak Dataset MAT + CSV 输出确认峰及对应光谱状态。

### 17.2 初始定标

Export calibration MAT + CSV 输出配对、初始/最终/历史模型、参考线、峰数据和

光谱。

### 17.3 最终模型

SAVE / EXPORT CURRENT MODEL 输出：

• *_model.mat：完整结构化模型、配对和参考线。

• *_residuals.csv：模式、数据域、定标域和逐点残差。

• *_equation.txt：可读方程、模式、域、系数和统计。

三种文件应具有相同文件名前缀并一起归档。

## 18. 保存和恢复会话

点击 SAVE SESSION 后填写：

• Operator

• Instrument ID / model

• Session notes

• Reference master library / version

• Authority/source

• Air/Vacuum/Unspecified

• Selection mode / version

• Traceability notes

会话保存光谱、暗光谱、峰、确认快照、参考线、配对、模型、应用状态、像素模式

和主要 UI 设置。

点击 LOAD SESSION 恢复。加载失败时软件保留原有效会话。建议定期执行：

保存 → 完全关闭软件 → 重新启动 → 加载 → 继续分析 → 再次保存

## 19. 图形导出

顶部选择图形页后点击 OPEN FIG，软件将该页子图分别复制到可编辑 MATLAB

figure。原 GUI 中的图不会被移除。

## 20. 常见问题

### 20.1 无法切换到波长轴

原因：尚未应用有效模型。先在 Model Comparison 应用模型。

### 20.2 模型因 Pixel sequence mismatch 被拒绝

原因：模型和当前数据分别属于 Full detector 与 Valid-pixel 模式。重新选择正确

数据/模式并重新定标，不要人工平移系数。

### 20.3 修改峰窗后确认消失

这是保护机制。新设置对应新的峰参数，必须重新确认。

### 20.4 子窗检测不到弱峰

缩小子窗，检查局部信号，降低最小高度或突出度，但仍需排除噪声候选。

### 20.5 暗光谱被拒绝

检查长度、坐标和测量条件。暗光谱必须与测量光谱对齐。

### 20.6 会话加载失败

确认文件含 WCC4SMSession，格式主版本受支持且结构未损坏。软件应保留当前

有效状态。

## 21. 数据安全与备份

会话和结果可能包含操作者、仪器编号、文件路径和实验数据。不要直接提交到

公开仓库。建议至少保留本机结果目录、机构存储和受控备份三份副本。

## 22. 相关文档

• WCC4SM_V0.6.2_软件架构与功能技术说明书_V1.0.md

• WCC4SM_INPUT_OUTPUT_DATA_FORMATS_V1.md

• WCC4SM_PIXEL_COORDINATE_SPEC_V1.md

• WCC4SM_CALIBRATION_MODEL_FORMAT_V1.md

• WCC4SM_SESSION_FORMAT_V1.md

• V0_6_2_GUI_TEST.md